内部

AFC系数生成DLL说明文档

V3.2

吉赫科技（成都）有限公司

2025.04.15

版本更新说明：

| 版本 | 开发者以及时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | Yu Zhao 20240812 | 第一版本 |
| V2.0 | Yu Zhao 20240829 | 修改目标频响曲线，改为从txt输入，为了产线定标射频源使用 |
| V3.0 | Zhixiang Pan 20241210 | - 增加了目标频响曲线的选择参数GoalResponseMode：1最平坦，2高斯型，3从GoalResponseFileName文件导入，默认为3（该版本未修改GoalResponseFileName的定义，因此必须有GoalResponseFileName输入，哪怕选择最平坦或高斯型曲线。） - 修改PassBandFreq为ConcernStartFreq，定义为关心频带的起始频率 - 修改StopBandFreq为ConcernEndFreq，定义为关心频带的终止频率 - 增加了对偶数阶系数的支持，现在不要求阶数必须为奇数 |
| V3.1 | Zhixiang Pan 20250415 | - 统一了系数的输入方式，利用“参数名=参数值”的方式进行参数输入 - 修改、合并了部分输入参数 |
| V3.2 | Zhixiang Pan 20250430 | 增加了PassbandStartFreq和PassbandEndFreq用于指示系统通带的起始和截至频率。 增加了MeasAdjacentFreqRespDiffTH参数，意义为给出所测量频响曲线中通带内相邻频响差异阈值，当相邻频响差异大于该阈值时会直接报错。 增加了CompFreqRespDiffTH，意义为给出校正后频响曲线与理想曲线的差异阈值，当补偿后频响与理想频响差异大于该阈值时会直接报错 |

- DLL名称：

MatlabGenerateCoefficientsTable_AFC

- 作用：

根据目标频响曲线，生成幅频响应补偿滤波器的时域FIR滤波器系数。目标频响曲线的频率范围应不小于

- 输入：

SourceDataFilePath：         扫频数据所在的文件夹的绝对地址

SourceDataFilePrefix：        扫频数据的前缀

DebugFilePath：             Debug输出文件夹的绝对地址

DebugFilePrefix：            Debug输出文件前缀

OtherTransparencyParameter:   其他参数

- OtherTransparencyParameter变量说明：

变量格式：‘参数名1=参数值1，参数名2=参数值2’，所有信息均以字符数组形式给出。表1. OtherTransparencyParameter中必须输入的参数说明

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SamplingRate | 系统采样率（Hz） | 单位Hz，例如20G采样率，则输入20,000,000,000; |
| 2 | MagCompLength | 幅频补偿滤波器的长度 | 阶数越大，补偿精度越高。FilterType为T时，该值就是滤波器系数个数，为F时，为频域点数。1* |
| 3 | ConcernStartFreq | 关心频带的起始频率（Hz） | 取决于系统设计 |
| 4 | ConcernEndFreq | 关心频带的终止频率（Hz） | 取决于系统设计 |
| 5 | CoeQuantiBit | FPGA中的系数量化位宽 | 由FPGA提供 |

1* 频域滤波器的生成方式，是先用时域生成的方法生成一个长度为floor(MagCompLength/4)的滤波器，然后再利用MagCompLength点的FFT转换至频域。

表2. OtherTransparencyParameter中选择性输入的参数说明

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | GoalResponseFileName | 目标频响的曲线 | - | 算法设计相关，GoalResponseMode为3时必须有正确的目标频响文件 |
| 7 | FFTEstimationLen | 原始数据在估计幅频响应时的FFT长度 | 10000 | 不大于10000点时为读取的数据长度 |
| 8 | FilterType | 生成滤波器的种类 | ‘T’ | T-时域，F-频域 |
| 9 | FreqGap | 目标频响的频率间隔 | 100e6 | 算法设计相关 |
| 10 | FitSmoothingParam_Mag | 幅度拟合精度 | 0.99999999 | 算法设计相关 |
| 11 | StepLen | 迭代的步长 | 0.001 | 算法设计相关 |
| 12 | TraingTimes | 迭代的次数 | 1000 | 算法设计相关 |
| 13 | Identifier_1st | 第一个标识符 | '_' | 用于截取扫频信号的频率 |
| 14 | Identifier_2nd | 第二个标识符 | 'M' | 用于截取扫频信号的频率 |
| 15 | Identifier_1st_index | 第一个标识符的索引 | 1 | 用于截取扫频信号的频率 |
| 16 | Identifier_2nd_index | 第二个标识符的索引 | 1 | 用于截取扫频信号的频率 |
| 17 | FigureIllustrationSw | 绘图标致 | ‘off’ | Debug用，打开为‘on’ |
| 18 | GoalResponseMode | 目标频响的生成方式 | 2 | 1最平坦，2高斯型，3从GoalResponseFileName文件导入，4全部为1 |
| 20 | PassbandStartFreq | 通带起始频率 | ConcernStartFreq | 应不小于ConcernStartFreq |
| 21 | PassbandEndFreq | 通带终止频率 | ConcernEndFreq | 应不大于ConcernEndFreq |
| 22 | MeasAdjacentFreqRespDiffTH | 测量频响曲线中通带内相邻频响差异阈值，当相邻频响差异大于该阈值时会直接报错 | Inf | 单位为dB，Inf为无穷大 |
| 23 | CompFreqRespDiffTH | 校正后频响曲线与理想曲线的差异阈值，当补偿后频响与理想频响差异大于该阈值时会直接报错 | Inf | 单位为dB，Inf为无穷大 |

- 输出文件以及说明：

- 调试类：

‘DebugFilePrefix’ _ParamLog.txt：

dll的输入参数；

‘DebugFilePrefix’ _FaultLog.txt：

错误日志（如果有错误的话）；

‘DebugFilePrefix’ _Estimated Magnitude Response.png：

估计的原始幅频响应曲线；

‘DebugFilePrefix’ _Frequency Response of the Designed FIR filter.png：

设计的幅频响应补偿滤波器的幅频响应；

‘DebugFilePrefix’ _MSE variations of designed filter.png：

滤波器设计过程中的MSE迭代曲线；

‘DebugFilePrefix’ _Compensation Results Illustration.png：

补偿前后频响的对比；

- 系数文件

‘DebugFilePrefix’ _TimeDomainAFCCoe.txt：

设计出的原始未量化AFC时域系数；

供给FPGA：

当FilterType为‘T’时

‘DebugFilePrefix’_TimeDomainAFCCoe_’CoeQuantiBit’bit.txt: 供给FPGA的量化后时域滤波器系数，长度为MagCompLength；

格式为：

coe[0]

coe[1]

…

coe[MagCompLength]

当FilterType为‘F’时

‘DebugFilePrefix’_FreqDomainAFCCoe _’CoeQuantiBit’bit.txt: 供给FPGA的量化后频域滤波器系数，长度为MagCompLength*2；

格式为：

real(coe[0])

imag(coe[0])

real(coe[1])

imag(coe[1])

…

real(coe[MagCompLength])

imag(coe[MagCompLength])

- 其他说明：

GoalResponseFileName文件格式说明：格式要求：.txt，内部组织形式如下：第一列为频率，单位为Hz，第二列为目标的频响，单位为db。

错误日志：

- 当测量频响在PassbandStartFreq和PassbandEndFreq之间相邻频点的差异（dB值差）大于MeasAdjacentFreqRespDiffTH设定值时，会报错：“The ripple between adjacent frequency points in the measured frequency response exceeds the preset threshold (MeasAdjacentFreqRespDiffTH). Please check if the hardware is functioning correctly!”

- 当校正后的频响与目标频响的差异（dB值差）大于CompFreqRespDiffTH设定值时，会报错：“The difference between the compensated and the target frequency response exceeds the preset threshold (CompFreqRespDiffTH). Please verify the design!”