内部

TI系数生成DLL说明文档

V2.1

吉赫科技（成都）有限公司

2025.03.06

版本更新说明：

| 版本号 | 开发者 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | Yu Zhao | 第一版本 |
| V2.0 | Zhixiang Pan | - 修改了估计算法为正弦拟合算法; - 增加了可选输入：滤波器时域/频域系数选择CoeType、观测校正结果的频率SpecialFreq、频域滤波是否并行的选项FreqCoeParallel。 - 修改输入CompLength为CoeLength - 测试性能时全部使用量化后的系数而非原始系数 |
| V2.1 | Zhixiang Pan | - 增加了增益误差系数和时间误差系数的计算以及输出 |

- DLL名称：

MatlabGenerateCoefficientsTable_TIADC

- 作用：

生成TIADC频响失配误差（随频率变化的误差）的校准系数用于FPGA中的校准单元，从而实现全频带内的TIADC增益以及相位误差的校准。

- 输入：

SourceDataFilePath：         	扫频数据所在的文件夹的绝对地址

SourceDataFilePrefix：        	扫频数据的前缀

DebugFilePath：             	Debug输出文件夹的绝对地址

DebugFilePrefix：            	Debug输出文件前缀

OtherTransparencyParameter:   	其他参数

- OtherTransparencyParameter变量说明：

表1. OtherTransparencyParameter中必须输入的参数说明

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SamplingRate | 系统采样率 | 单位Hz，例如20G采样率，则输入20,000,000,000; |
| 2 | TiPath | TIADC的路数 | 取决于FPGA的实现 |
| 3 | CoeLength | 补偿滤波器的长度 | 由FPGA提供。对于时域滤波器，其指的是单个通道的滤波器系数长度。对于频域滤波器，其指的是单个通道频响的点数。 |
| 4 | CoeQuantiWidth | FPGA中系数的量化精度 | 由FPGA提供，8000是12 |

表2. OtherTransparencyParameter中选择性输入的参数说明

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CascadeOrder | TIADC的校准级联个数 | 4 | 算法设计相关 |
| 6 | FFTLen | FFT误差估计方法的信号长度 | 2000 | 算法设计相关 |
| 7 | FitOption | 是否进行误差拟合的选项 | ‘Fitted’ | 算法设计相关 |
| 8 | FitSmoothingParamPhase | 相位拟合精度 | 0.99999999 | 算法设计相关 |
| 9 | FitSmoothingParamMag | 幅度拟合精度 | 0.99999999 | 算法设计相关 |
| 10 | Identifier_1st | 第一个标识符 | '_' | 用于截取扫频信号的频率 |
| 11 | Identifier_2nd | 第二个标识符 | 'M' | 用于截取扫频信号的频率 |
| 12 | Identifier_1st_index | 第一个标识符的索引 | 1 | 用于截取扫频信号的频率 |
| 13 | Identifier_2nd_index | 第二个标识符的索引 | 1 | 用于截取扫频信号的频率 |
| 14 | FigureIllustrationSw | 绘图标致 | ‘off’ | Debug用，打开为‘on’ |
| 15 | CoeType | 输出系数种类 | ‘Time’ | 第一个字母为‘T’时为时域，否则为频域 |
| 16 | SpecialFreq | 校正输出频谱的信号频率编号 | 1 | 选择输出校正结果对比频谱图时，从小到大第几个频率的文件 |
| 17 | FreqCoeParallel | 输出频域滤波系数时，是否为并行结构 | ‘Y’ | 第一个字母为‘Y’时为并行结构，否则为串行结构 |

- 输出文件以及说明：

- 调试类：

‘DebugFilePrefix’ Original Frequency Response Estimation.png：

原始信号估计的TIADC相对幅度与相位以及拟合到FFTLen的幅度和相位对比图

‘DebugFilePrefix’ Designed Calibration Coefficients Comparison.png：

最终生成系数与拟合结果的频谱对比图

‘DebugFilePrefix’ Fitted Full-band Magnitude Frequency Response.png：

拟合的幅频响应曲线；

‘DebugFilePrefix’ Fitted Full-band Phase Frequency Response.png：

拟合的相频响应曲线；

‘DebugFilePrefix’ Dynamic Performace(SFDR)：

SFDR动态性能指标曲线；

‘DebugFilePrefix’ Dynamic Performace(ENOB)：

ENOB动态性能指标曲线；

‘DebugFilePrefix’ Spectrum Comparasion：

指定SpecialFreq频率处，频谱数据的前后对比；

‘DebugFilePrefix’ gerror

各频点以相对增益误差系数表示的频响曲线

‘DebugFilePrefix’ terror

各频点以相对时间误差系数表示的频响曲线

- 日志类：

‘DebugFilePrefix’_FaultLog.txt：错误日志；

‘DebugFilePrefix’_ParamLog.txt：输入参数日志。

- 系数：

‘DebugFilePrefix’ _TiadcCoeTimeDomain.txt:

原始TIADC的时域系数，仅在CoeType第一个字母为‘T’时生成，长度为CoeLength*TiPath

‘DebugFilePrefix’ _TiadcCoeFreqDomainParallel.txt:

原始TIADC频域滤波并行结构下的系数，仅在CoeType第一个字母不为‘T’，且FreqCoeParallel第一个字母为‘Y’时生成，长度为CoeLength*TiPath，但每个元素为复数

‘DebugFilePrefix’ _TiadcCoeFreqDomain.txt:

原始TIADC频域滤波并行结构下的系数，仅在CoeType第一个字母不为‘T’，且FreqCoeParallel第一个字母不为‘Y’时生成，长度为CoeLength*TiPath，但每个元素为复数

‘DebugFilePrefix’_TiadcCoeQuantied_’CoeQuantiWidth’bit.txt:

供给FPGA的量化后的滤波器系数，对于时域滤波，长度为CoeLength*TiPath；对于频域滤波，长度为CoeLength*TiPath*2；

- 其他说明：

‘DebugFilePrefix’_TiadcCoeQuantied_’CoeQuantiWidth’bit.txt的格式：

对于时域系数，其按顺序写每个通道的系数，即

Ch1[0]

Ch1[1]

…

Ch1[CoeLength-1]

Ch2[0]

Ch2[1]

…

Ch2[CoeLength-1]

…

对于频域系数，其按每个通道的每个点的实部-虚部顺序写系数，即

Real(Ch1[0])

Imag(Ch1[0])

…

Real(Ch1[CoeLength-1])

Imag(Ch1[CoeLength-1])

Real(Ch2[0])

Imag(Ch2[0])

…

Real(Ch21[CoeLength-1])

Imag(Ch2[CoeLength-1])

…