DLL名称：

MatlabGenerateCoefficientsTable_AFC

| 版本 | 开发者以及时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | Yu Zhao 20240812 | 第一版本 |
| V2.0 | Yu Zhao 20240829 | 修改目标频响曲线，改为从txt输入，为了产线定标射频源使用 |
| V3.0 | Yu Zhao 20250326 | 为了提高产线的验证效率，增加了两个检验： - 输入信号提取幅频响应的时候，如果≤100MHz以内的频点波动超过1dB，则需要硬件进行检查； - 补偿后的频响波动如果超过1dB，则同样会报错； 检验出错会以Matlab报错的形式输出 除此之外，增加了两个检验的阈值变量 |

作用：

生成幅频响应补偿滤波器的时域FIR滤波器系数

输入：

SourceDataFilePath：         扫频数据所在的文件夹的绝对地址

SourceDataFilePrefix：        扫频数据的前缀

DebugFilePath：             Debug输出文件夹的绝对地址

DebugFilePrefix：            Debug输出文件前缀

OtherTransparencyParameter:   其他参数

OtherTransparencyParameter解析：

表1. OtherTransparencyParameter中必须输入的参数说明

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SamplingRate | 系统采样率（Hz） | 单位Hz，例如20G采样率，则输入20,000,000,000; |
| 2 | MagCompOrder | 幅频补偿滤波器的阶数 | 阶数越大，补偿精度越高 |
| 3 | GoalResponseFileName | 目标频响的曲线 | 设计的目标频响曲线值 |
| 4 | PassBandFreq | 通带频率（Hz） | 取决于系统设计 |
| 5 | StopBandFreq | 阻带衰减（dB） | 取决于系统设计 |
| 6 | FFTEstimationLen | FFT估计的长度 | 满足，其中，，为系统采样率，为输入信号的频率 |
| 7 | CoeQuantiBit | FPGA中的系数量化位宽 | 由FPGA提供 |
| 8 | FFTCompLen | 频域补偿结构中的FFT点数 | 由FPGA提供 |

表2. OtherTransparencyParameter中选择性输入的参数说明

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | FreqGap | 目标频响的频率间隔 | 100MHz | 算法设计相关 |
| 11 | FitSmoothingParam_Mag | 幅度拟合精度 | 0.99999999 | 算法设计相关 |
| 12 | StepLen | 迭代的步长 | 0.001 | 算法设计相关 |
| 13 | TraingTimes | 迭代的次数 | 1000 | 算法设计相关 |
| 14 | identifier_1st | 第一个标识符 | '_' | 用于截取扫频信号的频率 |
| 15 | identifier_2nd | 第二个标识符 | 'M' | 用于截取扫频信号的频率 |
| 16 | identifier_1st_index | 第一个标识符的索引 | 1 | 用于截取扫频信号的频率 |
| 17 | identifier_2nd_index | 第二个标识符的索引 | 1 | 用于截取扫频信号的频率 |
| 18 | CompChekThres | 补偿后幅频响应波动的最大阈值 | 1 |  |
| 19 | InputChekThres | 补偿前100MHz以内频响波动的最大阈值 | 1 |  |
| 20 | FigureIllustrationSw | 绘图标致 | ‘off’ | Debug用，打开为‘on’ |

输出文件以及说明：

调试类：

‘DebugFilePrefix’ ParamLog.txt：

dll的输入参数；

‘DebugFilePrefix’ FaultLog.txt：

错误日志；

‘DebugFilePrefix’ Estimated Magnitude Response.png：

估计的原始幅频响应曲线；

‘DebugFilePrefix’ Frequency Response of the Designed FIR filter.png：

设计的幅频响应补偿滤波器的幅频响应；

‘DebugFilePrefix’ MSE variations of designed filter.png：

滤波器设计过程中的MSE迭代曲线；

‘DebugFilePrefix’ Compensation Results Illustration：补偿前后频响的对比；

供给FPGA：

‘DebugFilePrefix’_TimeDomainAFCCoe_’CoeQuantiBit’bit.txt: 供给FPGA的时域滤波器系数，长度为FFTCompLen *2；

格式为：

coe[0]

coe[1]

…

‘DebugFilePrefix’_FreqDomainAFCCoe _’CoeQuantiWidth’bit.txt: 供给FPGA的量化后频域滤波器系数，，长度为FFTCompLen *2；

格式为：

real(coe[0])

imag(coe[0])

real(coe[1])

imag(coe[1])

其他说明：

GoalResponseFileName文件格式说明：格式要求，.txt,内部组织形式如下：第一列为频率，单位为Hz，第二列为目标的频响，单位为db