## Reg_Table
#寄存器名称 | 基地址 | 偏移地址 | 偏移地址-十进制 | 可读 | 可写 | 使能端口 | 寄存器位宽 | 板卡名称 | 寄存器组 | 硬件名称 | 软件名称 | 位说明
ACQ_IDELAY_CTRL_RST | 0x9000 | 0X1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | AcqSync | ACQ_IDELAY_CTRL_RST | IDelay_Ctrl_Reset | 1bit，Active high | 初始化复位一次
EN_VTC | 0x9000 | 0X2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | AcqSync | EN_VTC | IDelay_EN_VTC | 1bit，Active high | IDelay3模块VTC使能，初始化时拉高，作用是使延迟设置更准确
in_delay_ce | 0x9000 | 0X3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | AcqSync | in_delay_ce | IDelay_ce | 1bit，Active high | 上升沿使能IDelay模块的increment/decrement输入
in_delay_inc | 0x9000 | 0X4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | AcqSync | in_delay_inc | IDelay_inc | 1bit，1：+1，0：-1 | IDelay模块的increment/decrement的输入，ce为1时，1为加(increment)，0为减(decrement)
IO_RESET | 0x9000 | 0X5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | AcqSync | IO_RESET | IDelay_IO_Reset | 1bit，Active high | 初始化复位一次
ad5200_tmstp | 0x9000 | 0X6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | Adc | ad5200_tmstp | AD5200_tmstp | 1bit | 现在没用
ADC_Data_RX_CTRL | 0x9000 | 0X7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | Acq | Adc | ADC_Data_RX_CTRL | ConfigEnable | bit7：LMX2595B； bit6：LMX2595A； bit5：ADC5200 | spi配置总线的写使能，发完数据后，上升沿触发一次SPI读写，8bit，也就是先发送数据，然后对应位拉高
ADC_miso_data | 0x9000 | 0X8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | Acq | Adc | ADC_miso_data | ReadBackData | 8bits，ADC_miso_data | ADC读回数据8bit,先写入地址数据 再从该寄存器读回数据
ADC_SPI_CS_PC | 0x9000 | 0X9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | Acq | Adc | ADC_SPI_CS_PC | CS | bit0：ADC1； bit1：ADC2 | ADC片选，选择读写哪片ADC（最先写，一系列读写完成后该寄存器清零）
ADC_SPI_data_H16 | 0x9000 | 0XA | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | Adc | ADC_SPI_data_H16 | DataCmdH16 | high_16bits_of_24bits | 16位有效。现有代码中传入的ommmand_16bit的高16位.由((0x001 << 23) ¦ (addr << 16) ¦ cmd);
ADC_SPI_data_L8 | 0x9000 | 0XB | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | Acq | Adc | ADC_SPI_data_L8 | DataCmdL8 | low_8bits_of_24bits | 8位有效。现有代码中传入的ommmand_16bit的低8位.由((0x001 << 23) ¦ (addr << 16) ¦ cmd);
ADCM_ADCS_PDWN | 0x9000 | 0XC | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | Acq | Adc | ADCM_ADCS_PDWN | PowerCtrl | bit0：ADC1； bit1：ADC2 | 同时控制两片ADC，每片占1位，1=掉电，0=上电
ch_mode | 0x9000 | 0XD | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | Acq | CH_MODE | ch_mode | AcqMode----SamplingMode | 2bits，00：GROUP A(double ch 10G)， 10：GROUP B(single ch1 20G)， 11： GROUP C(single ch2 20G) | 通道模式，初始化配置一次，目前单个采集板只有20G模式，也就是发送10
clk_locked | 0x9000 | 0XE | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | Acq | SysInfo | clk_locked | AllPllLockedFlag | 1bit，1：Fpga_master_clock_lock | 回读fpga主时钟状态，1:表示fpga主时钟锁定
ACQ_Data_Tx_CLK_RESET | 0x9000 | 0XF | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | Data_To_PRO_CTRL | ACQ_Data_Tx_CLK_RESET | CLK_RESET | 1bit，Active high | 传输模块ODDR的复位，为高电平时复位，初始化时复位一次
ACQ_Data_Tx_IO_RESET | 0x9000 | 0X10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | Data_To_PRO_CTRL | ACQ_Data_Tx_IO_RESET | IO_RESET | 1bit，Active high | 传输模块FDRE的复位，为高电平时复位，初始化时复位一次
decimation_hd_ready | 0x9000 | 0X11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | Acq | Decimation | decimation_hd_ready | HighDensityReady | 1bit，Active high | 根据抽取比计算商余的完成信号， 1表明计算完成
decimation_hd_H16 | 0x9000 | 0X12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | Decimation | decimation_hd_H16 | HighDensity_H16 | high_14bits_of_30bits | 改变时基档时发送相应的抽取比，初始化时发送1，不抽取
decimation_hd_L16 | 0x9000 | 0X13 | 19 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | Decimation | decimation_hd_L16 | HighDensity_L16 | low_16bits_of_30bits | 改变时基档时发送相应的抽取比，初始化时发送1，不抽取
decimation_hr_ready | 0x9000 | 0X14 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | Acq | Decimation | decimation_hr_ready | HR_ready | 1bit，Active high | 根据抽取比计算商余的完成信号， 1表明计算完成
decimation_hr_H16 | 0x9000 | 0X15 | 21 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | Decimation | decimation_hr_H16 | HR_H16 | high_14bits_of_30bits | 改变时基档时发送相应的抽取比，初始化时发送1，不抽取
decimation_hr_L16 | 0x9000 | 0X16 | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | Decimation | decimation_hr_L16 | HR_L16 | low_16bits_of_30bits | 改变时基档时发送相应的抽取比，初始化时发送1，不抽取
decimation_pk_ready | 0x9000 | 0X17 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | Acq | Decimation | decimation_pk_ready | Peak_Ready | 1bit，Active high | 根据抽取比计算商余的完成信号， 1表明计算完成
decimation_pk_H16 | 0x9000 | 0X18 | 24 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | Decimation | decimation_pk_H16 | Peak_H16 | high_14bits_of_30bits | 改变时基档时发送相应的抽取比，初始化时发送1，不抽取
decimation_pk_L16 | 0x9000 | 0X19 | 25 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | Decimation | decimation_pk_L16 | Peak_L16 | low_16bits_of_30bits | 改变时基档时发送相应的抽取比，初始化时发送1，不抽取
fifo_cnt_ren | 0x9000 | 0X1A | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | FifoCtrl | fifo_cnt_ren | ReadCountEnable | 1bit，Active high | fifo_block数据量回读使能，写0-1触发一次回读
fifo_data_cnt | 0x9000 | 0X1B | 27 | 1 | 0 | 1 | 11 | Acq | FifoCtrl | fifo_data_cnt | DataCount | 11bits，cnt_of_fifo_data | fifo_block数据量回读数据，先拉高FIFO回读数据量的使能，再从该寄存器回读数据量
fifo_full_flg | 0x9000 | 0X1C | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | Acq | FifoCtrl | fifo_full_flg | FullFlag | 1bit，Active high | 触发模块串行FIFO编程满标志， 复位拉低
prog_full_thresh | 0x9000 | 0X1D | 29 | 0 | 1 | 1 | 11 | Acq | FifoCtrl | prog_full_thresh | FullProgDepth | 11bits，num_of_pts | 缓存FIFO的深度，最大为2048，目前初始化设为1024
LMK00304_1_config | 0x9000 | 0X1E | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | PllConfig | LMK00304_1_config | LMK00304Config1 | [1:0]：00304_1_output_mode， 00：LVPECL，01：LVDS， 10：HCSL，11：Hi-Z； [3:2]：00304_1_clkin_sel， 00：CLKIN0，01：CLKIN1，1X：OSCIN | lmk00304配置（电路中U21）只写一次，写9
LMK00304_2_config | 0x9000 | 0X1F | 31 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | PllConfig | LMK00304_2_config | LMK00304Config2 | [1:0]：00304_2_output_mode， 00：LVPECL，01：LVDS， 10：HCSL，11：Hi-Z | lmk00304配置（电路中U21）只写一次，写1
jesd204b_core_reset | 0x9000 | 0X20 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | JESD204B_CONFIG | jesd204b_core_reset | Reset | 1bit，Active high | 同时控制所有jesd核复位，1有效，初始化5200后发送一次复位
HMC7044Data_Effect | 0x9000 | 0X21 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | PllConfig | HMC7044Data_Effect | HMC7044Data_Effect | 1bit，Active high | 7044写使能，写0-1触发一次读写，也就是先写0，之后写入数据，然后拉高完成一次读写
HMC7044Data_H8 | 0x9000 | 0X22 | 34 | 0 | 1 | 1 | 8 | Acq | PllConfig | HMC7044Data_H8 | HMC7044Data_H8 | high_8bits_of_24bits | SPI写数据（共24bit，分高低位） 高8位
HMC7044Data_L16 | 0x9000 | 0X23 | 35 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | PllConfig | HMC7044Data_L16 | HMC7044Data_L16 | low_16bits_of_24bits | SPI写数据（共24bit，分高低位） 低16位
LMX2595A_SPI_read | 0x9000 | 0X24 | 36 | 1 | 0 | 1 | 16 | Acq | PllConfig | LMX2595A_SPI_read | LMX2595A_SpiReadBackData | 16bits，2595ReadBackData | 锁相环LMX2595A读回数据8bit
LMX2595B_SPI_read | 0x9000 | 0X25 | 37 | 1 | 0 | 1 | 16 | Acq | PllConfig | LMX2595B_SPI_read | LMX2595B_SpiReadBackData | 16bits，2595ReadBackData | 锁相环LMX2595B读回数据8bit
read_7044_data | 0x9000 | 0X26 | 38 | 1 | 0 | 1 | 8 | Acq | PllConfig | read_7044_data | HMC7044_SpiReadBackData | 8bits，read_7044_data | 锁相环HMC7044读回数据8bit
FIFO_SYNC_DELAY_LOCKED | 0x9000 | 0X27 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | Acq | SyncDataRxIDelayStatus | FIFO_SYNC_DELAY_LOCKED | LockFlag | 1bit，1：idelay_ready | IDEALYCTRL模块的ready信号， 拉高表明IDELAY和ODELAY模块已经完成校准
REN_CNTVALUEOUT | 0x9000 | 0X28 | 40 | 1 | 0 | 1 | 9 | Acq | SyncDataRxIDelayStatus | REN_CNTVALUEOUT | ReadEanbleCount | 9bits，value_of_delay | IDELAY模块延迟量的回读，指示当前来自处理板的FIFO读使能经过IDelay模块的延迟量
RST_CNTVALUEOUT | 0x9000 | 0X29 | 41 | 1 | 0 | 1 | 9 | Acq | SyncDataRxIDelayStatus | RST_CNTVALUEOUT | ResetCount | 9bits，value_of_delay | IDELAY模块延迟量的回读，指示当前来自处理板的复位信号经过IDelay模块的延迟量
WEN_CNTVALUEOUT | 0x9000 | 0X2A | 42 | 1 | 0 | 1 | 9 | Acq | SyncDataRxIDelayStatus | WEN_CNTVALUEOUT | WriteEnableCount | 9bits，value_of_delay | IDELAY模块延迟量的回读，指示当前来自处理板的FIFO写使能经过IDelay模块的延迟量
auto_trig_en | 0x9000 | 0X2B | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl | auto_trig_en | Mode | 1bit，1：auto_trig，0：normal_trig | 1：自动触发； 0：正常触发
auto_trig_num | 0x9000 | 0X2C | 44 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl | auto_trig_num | Find_Range | 16bits，num_of_pts | 预触发满，触发未来时， 计数到该设置值后自动进行触发
cmp_level_h | 0x9000 | 0X2D | 45 | 0 | 1 | 1 | 12 | Acq | TrigCtrl | cmp_level_h | CmpVlot_Up | 12bits，value_of_level | 12位上限的以12Bit之4096为基准， 2048表示0电平
cmp_level_l | 0x9000 | 0X2E | 46 | 0 | 1 | 1 | 12 | Acq | TrigCtrl | cmp_level_l | CmpVlot_Dn | 12bits，value_of_level | 12位下限的以12Bit之4096为基准， 2048表示0电平
DGT_PreTrig | 0x9000 | 0X2F | 47 | 0 | 1 | 1 | 12 | Acq | TrigCtrl | DGT_PreTrig | Depth | 12bits，num_of_pts | 预触发深度值，最大4096
DGT_Trig_sel | 0x9000 | 0X30 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl | DGT_Trig_sel | Serial_trig_Source_sel | 1bit，0：current_board 1：another_board | 0：选择本板触发；1：选择另一块板触发
edge_trig_chs | 0x9000 | 0X31 | 49 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl | edge_trig_chs | FallOrRiase | 1bit，1：rising edge，0：falling edge | 1：上升沿触发；0：下降沿触发
edge_trig_num | 0x9000 | 0X32 | 50 | 1 | 0 | 1 | 7 | Acq | TrigCtrl | edge_trig_num | Edge_trig_num | 7bits，position_of_trig | 触发位置回读，其十进制值表示触发信号 来源于20路数据的哪一路数据
serial_prog_full_thresh | 0x9000 | 0X33 | 51 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl | serial_prog_full_thresh | AcqSerialFIFODepth | 16bits，num_of_pts | 采集板串行FIFO深度，最大16384， 目前初始化设为16000
serial_trig_en | 0x9000 | 0X34 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl | serial_trig_en | Serial_trig_en | 1bit，1：trig_en 0：trig_off | 1：触发使能 ；0：关闭
compare_level_h | 0x9000 | 0X35 | 53 | 0 | 1 | 1 | 12 | Acq | TrigCtrl->Digital | compare_level_h | Compare_level_h
compare_level_l | 0x9000 | 0X36 | 54 | 0 | 1 | 1 | 12 | Acq | TrigCtrl->Digital | compare_level_l | Compare_level_l
digital_compare_level_h | 0x9000 | 0X37 | 55 | 0 | 1 | 1 | 12 | Acq | TrigCtrl->Digital | digital_compare_level_h | Compare_level_h
digital_compare_level_l | 0x9000 | 0X38 | 56 | 0 | 1 | 1 | 12 | Acq | TrigCtrl->Digital | digital_compare_level_l | Compare_level_l
Digital_Trig_Source | 0x9000 | 0X39 | 57 | 0 | 1 | 1 | 3 | Acq | TrigCtrl->Digital | Digital_Trig_Source | Source_USB | 0：channel1，1：channel2 （后续可能有其他的通道加入） | 数字触发源选择，信号是迟滞比较后产生的新的状态信号， 用于数字边沿触发（USB）
trig_div_sel | 0x9000 | 0X3A | 58 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Digital | trig_div_sel | Div_sel |  | 1:选择分频后的触发信号， 模拟通道通过比较器得到的信号
TRIG_NB7V52M_RST | 0x9000 | 0X3B | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Digital | TRIG_NB7V52M_RST | NB7V52M_RST
TRIG_READY | 0x9000 | 0X3C | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Digital | TRIG_READY | READY
trig_source_sel | 0x9000 | 0X3D | 61 | 0 | 1 | 1 | 3 | Acq | TrigCtrl->Digital | trig_source_sel | Source_sel | 0：channel1，1：channel2 | 数字触发源选择
trig_type_sel | 0x9000 | 0X3E | 62 | 0 | 1 | 1 | 6 | Acq | TrigCtrl->Digital | trig_type_sel | OutputType_sel |  | 触发输出选择
code_range_sel | 0x9000 | 0X3F | 63 | 0 | 1 | 1 | 3 | Acq | TrigCtrl->Code | code_range_sel | Range_sel | 001：<；010：>；011：=；100：！= | 脉宽比较符
code_trig_ctrl_word | 0x9000 | 0X40 | 64 | 0 | 1 | 1 | 9 | Acq | TrigCtrl->Code | code_trig_ctrl_word | Ctrl_word |  | [8:6]：8种情况，独热码， 0 = 无关 1 = 有关 [5:3]：设定的逻辑比较值； [1:0]：逻辑比较符，选and,or,nor,nand； [2]：极性设置
code_width_set_0 | 0x9000 | 0X41 | 65 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Code | code_width_set_0 | Width0
code_width_set_1 | 0x9000 | 0X42 | 66 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Code | code_width_set_1 | Width1 | 0：[15:0]，1：[31:16] | 码型持续时间，以4ns为单位的个数
trig_dropout_func | 0x9000 | 0X43 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Dropout | trig_dropout_func | FuncSel | 0：无双沿刷新；1：有双沿刷新 | 跌落刷新极性选择
trig_dropout_polarity_sel | 0x9000 | 0X44 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Dropout | trig_dropout_polarity_sel | Polarity | 0：上升沿；1：下降沿 | 跌落极性选择
trig_dropout_width0 | 0x9000 | 0X45 | 69 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Dropout | trig_dropout_width0 | Width0 | [15：0] | 跌落宽度，以4ns为单位的个数
trig_dropout_width1 | 0x9000 | 0X46 | 70 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Dropout | trig_dropout_width1 | Width1 | [31：16] | 跌落宽度
trig_dropout_width2 | 0x9000 | 0X47 | 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Dropout | trig_dropout_width2 | Width2 | [32] | 跌落宽度
trig_edge_polar | 0x9000 | 0X48 | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Edge | trig_edge_polar | Polarity | 0：上升沿；1：下降沿 | 边沿极性选择
trig_ete_capture_polar | 0x9000 | 0X49 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->EdgeThenEdge | trig_ete_capture_polar | CapturePolarity | 0：上升沿；1：下降沿 | 捕捉信号极性
trig_ete_event | 0x9000 | 0X4A | 74 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->EdgeThenEdge | trig_ete_event | EventType | 0：时间计数；1：个数计数 | 以时间进行计数或者以捕获沿个数进行计数
trig_ete_launch_polar | 0x9000 | 0X4B | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->EdgeThenEdge | trig_ete_launch_polar | LaunchPolarity | 0：上升沿；1：下降沿 | 选通信号极性
trig_ete_number0 | 0x9000 | 0X4C | 76 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->EdgeThenEdge | trig_ete_number0 | Number0 | [15：0] | 个数设置
trig_ete_number1 | 0x9000 | 0X4D | 77 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->EdgeThenEdge | trig_ete_number1 | Number1 | [31：16] | 个数设置
trig_ete_number2 | 0x9000 | 0X4E | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->EdgeThenEdge | trig_ete_number2 | Number2 | [32] | 个数设置
trig_ete_time0 | 0x9000 | 0X4F | 79 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->EdgeThenEdge | trig_ete_time0 | Time0 | [15：0] | 时间设置，以4ns为单位的个数
trig_ete_time1 | 0x9000 | 0X50 | 80 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->EdgeThenEdge | trig_ete_time1 | Time1 | [31：16] | 时间设置
trig_ete_time2 | 0x9000 | 0X51 | 81 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->EdgeThenEdge | trig_ete_time2 | Time2 | [32] | 时间设置
gli_func_sel | 0x9000 | 0X52 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Glitch | gli_func_sel | Condition | 0：<；1：> | 毛刺条件设置
gli_width_set0 | 0x9000 | 0X53 | 83 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Glitch | gli_width_set0 | Width0 | 0：[15:0]
gli_width_set1 | 0x9000 | 0X54 | 84 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Glitch | gli_width_set1 | Width1 | 1：[31:16]
gli_width_set2 | 0x9000 | 0X55 | 85 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Glitch | gli_width_set2 | Width2 | 2：[32] | 毛刺时间设置，以4ns为单位的个数
trig_interval_func | 0x9000 | 0X56 | 86 | 0 | 1 | 1 | 2 | Acq | TrigCtrl->Interval | trig_interval_func | Condition | 0：大于；1：小于；2：等于；3：不等于
trig_interval_polarity_sel | 0x9000 | 0X57 | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Interval | trig_interval_polarity_sel | Polarity | 0：上升沿；1：下降沿 | 间隔极性选择
trig_interval_width0 | 0x9000 | 0X58 | 88 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Interval | trig_interval_width0 | Width0 | [15：0] | 间隔时间
trig_interval_width1 | 0x9000 | 0X59 | 89 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Interval | trig_interval_width1 | Width1 | [31：16] | 间隔时间
trig_interval_width2 | 0x9000 | 0X5A | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Interval | trig_interval_width2 | Width2 | [32] | 间隔时间，以4ns为单位的个数
TRIG_F_IO | 0x9000 | 0X5B | 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl | TRIG_F_IO | ReadbackData1 |  | 发往dsp_interface
TRIG_IO | 0x9000 | 0X5C | 92 | 1 | 0 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl | TRIG_IO | ReadbackData2 |  | 发往dsp_interface
trig_pw_func_sel | 0x9000 | 0X5D | 93 | 0 | 1 | 1 | 2 | Acq | TrigCtrl->PulseWidth | trig_pw_func_sel | Condition | 0 = (实际脉宽)大于(设置值)； 1 = 小于； 2 = 等于； 3 = 小于或大于； | 比较限定符选择
trig_pw_polarity_sel | 0x9000 | 0X5E | 94 | 0 | 1 | 1 | 2 | Acq | TrigCtrl->PulseWidth | trig_pw_polarity_sel | Polarity | 0 = 正脉冲； 1 = 负脉冲； | 脉冲极性选择
trig_pw_width_set_0 | 0x9000 | 0X5F | 95 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->PulseWidth | trig_pw_width_set0 | Width0 | [15：0] | 脉冲宽度
trig_pw_width_set1 | 0x9000 | 0X60 | 96 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->PulseWidth | trig_pw_width_set1 | Width1 | [31：16] | 脉冲宽度
trig_pw_width_set2 | 0x9000 | 0X61 | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->PulseWidth | trig_pw_width_set2 | Width2 | [32] | 脉冲宽度，以4ns为单位的个数
runt_func_sel | 0x9000 | 0X62 | 98 | 0 | 1 | 1 | 3 | Acq | TrigCtrl->Runt | runt_func_sel | Condition | 00：无关；01：<；10：>；11：= | 低两位：脉宽触发条件设置； 高位：欠幅极性设置0：负欠幅
runt_width_set_0 | 0x9000 | 0X63 | 99 |  | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Runt | runt_width_set_0 | Width0 | 0：[15:0]
runt_width_set_1 | 0x9000 | 0X64 | 100 |  | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Runt | runt_width_set_1 | Width1 | 1：[31:16]
runt_width_set_2 | 0x9000 | 0X65 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Runt | runt_width_set_2 | Width2 | 2：[32] | 欠幅脉宽时间设置，以4ns为单位的个数
setup_hold_ctrl_word | 0x9000 | 0X66 | 102 | 0 | 1 | 1 | 2 | Acq | TrigCtrl->Setuphold | setup_hold_ctrl_word | Type | 0：setup，1:hold | 低位：建立/保持选择， 高位：时钟极性选择
setup_hold_time_0 | 0x9000 | 0X67 | 103 |  |  | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Setuphold | setup_hold_time_0 | Time_0 | 0：[15:0]
setup_hold_time_1 | 0x9000 | 0X68 | 104 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Setuphold | setup_hold_time_1 | Time_1 | 1：[31:16] | 窗口时间，超出这个窗口时间，发生违例
trig_slope_func_sel | 0x9000 | 0X69 | 105 | 0 | 1 | 1 | 3 | Acq | TrigCtrl->Slope | trig_slope_func_sel | PolarityAndCondition | [2]：1 = 上升沿； 0 = 下降沿；[1：0]：00 = (实际时间宽度)大于(设置值)； 01 = 小于； 10 = 等于； 11 = 不等于； | 选择有效沿极性和选择比较限定符
trig_slope_width_set0 | 0x9000 | 0X6A | 106 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Slope | trig_slope_width_set | Width0 | [15：0] | 时间宽度
trig_slope_width_set1 | 0x9000 | 0X6B | 107 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Slope | trig_slope_width_set1 | Width1 | [31：16] | 时间宽度
trig_slope_width_set2 | 0x9000 | 0X6C | 108 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Slope | trig_slope_width_set2 | Width2 | [32] | 时间宽度，以4ns为单位的个数
state_trig_ctrl_word | 0x9000 | 0X6D | 109 | 0 | 1 | 1 | 15 | Acq | TrigCtrl->State | state_trig_ctrl_word | CtrlWord |  | [0]: 设置触发类型,0 = 输入满足逻辑 1 = 输入不满足逻辑 ； [6:2]：设定比较逻辑； [11:7]：通道相关选择, 0 = 无关 1 = 有关,但注意时钟通道对应的相关选择无效； [14:12]：时钟通道选择,4=外触发,3=ch4,2=ch3,1=ch2,0=ch1 ； [1]：决定时钟通道在上升沿还是下降沿触发, 0 = 上升沿触发,1 = 下降沿触发
trig_timeout_func | 0x9000 | 0X6E | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Timeout | trig_timeout_func | LevelType | 0 = 保持低电平； 1 = 保持高电平； | 超时电压选择
trig_timeout_width0 | 0x9000 | 0X6F | 111 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Timeout | trig_timeout_width0 | Width0 | [15：0] | 超时宽度，以4ns为单位的个数
trig_timeout_width1 | 0x9000 | 0X70 | 112 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TrigCtrl->Timeout | trig_timeout_width1 | Width1 | [31：16] | 超时宽度
trig_timeout_width2 | 0x9000 | 0X71 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TrigCtrl->Timeout | trig_timeout_width2 | Width2 | [32] | 超时宽度
trig_video_custom_horizontal | 0x9000 | 0X72 | 114 | 0 | 1 | 1 | 11 | Acq | TrigCtrl->Video | trig_video_custom_horizontal | CustomHorizontal |  | 行设置
trig_video_mode | 0x9000 | 0X73 | 115 | 0 | 1 | 1 | 3 | Acq | TrigCtrl->Video | trig_video_mode | Standard | 0：NTSC制式，480i； 1: PAL制式,SECAM制式,576i； 2: 480P制式；3: 576P制式； 4: 720P制式；5: 原来是875i制式， 这里不需要，改成CUSTOM； 6: 1080I制式；7: 1080P制式
trig_video_sync_number | 0x9000 | 0X74 | 116 | 0 | 1 | 1 | 11 | Acq | TrigCtrl->Video | trig_video_sync_number | SyncNumber |  | 行数
trig_video_tri_mode | 0x9000 | 0X75 | 117 | 0 | 1 | 1 | 3 | Acq | TrigCtrl->Video | trig_video_tri_mode | TrigMode | 000=所有行；001=指定行；010：偶数场；011：奇数场；100：所有场 | 触发模式
write_flg | 0x9000 | 0X76 | 118 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TIADC_calibration | write_flg | Write_flg | 1bit，Active high | 1：写系数，0：读取系数
TIADC_cali_en | 0x9000 | 0X77 | 119 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TIADC_calibration | TIADC_cali_en | Enable | 1bit，Active high | 1：校正，0：直通
Qn_r_from_pc | 0x9000 | 0X78 | 120 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TIADC_calibration | Qn_r_from_pc | Qn_r_from_pc | low_14bits_of_16bits | 滤波器系数实部数据
Qn_i_from_pc | 0x9000 | 0X79 | 121 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | TIADC_calibration | Qn_i_from_pc | Qn_i_from_pc | low_14bits_of_16bits | 滤波器系数虚部数据
TIADC_wr_addr | 0x9000 | 0X7A | 122 | 0 | 1 | 1 | 10 | Acq | TIADC_calibration | TIADC_wr_addr | Wr_addr | 10bits，addr_of_factor when write mode | 将滤波器系数写进ram时的地址
TIADC_ram_sel | 0x9000 | 0X7B | 123 | 0 | 1 | 1 | 10 | Acq | TIADC_calibration | TIADC_ram_sel | Ram_sel | 10bits，high_2_bits select the group of the ram，low_8_bits select the ram of the group | 写滤波系数的片选信号
TIADC_wen | 0x9000 | 0X7C | 124 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TIADC_calibration | TIADC_wen | Wen | 1bit，Active posedge | 写系数操作的控制使能，上升沿有效
TIADC_test_in | 0x9000 | 0X7D | 125 | 0 | 1 | 1 | 12 | Acq | TIADC_calibration | TIADC_test_in | Test_in | 12bits，data_in of test mode | 测试模式下的输入数据
TIADC_test_addr | 0x9000 | 0X7E | 126 | 0 | 1 | 1 | 14 | Acq | TIADC_calibration | TIADC_test_addr | Test_addr | 14bits，addr of data_in of test mode | 测试模式下将输入数据写入测试ram时的地址
TIADC_test_in_en | 0x9000 | 0X7F | 127 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TIADC_calibration | TIADC_test_in_en | Test_in_en | 1bit，Active high | 测试模式下输入数据的使能
TIADC_test_mode_en | 0x9000 | 0X80 | 128 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | TIADC_calibration | TIADC_test_mode_en | Test_mode_en | 1bit，Active high | 测试模式的控制使能
config_flash_SS | 0x9000 | 0X81 | 129 | 0 | 1 | 1 |  | Acq | FPGAFlashUpdater | config_flash_SS | SS | 通过SPI总线往来传输数据时为1，关闭SPI总线时为0，参照Flash命令时序图
config_flash_SpiClock | 0x9000 | 0X82 | 130 | 0 | 1 | 1 |  | Acq | FPGAFlashUpdater | config_flash_SpiClock | SpiClock | 独热码，指定SPI的时钟
config_flash_WriteData | 0x9000 | 0X83 | 131 | 0 | 1 | 1 |  | Acq | FPGAFlashUpdater | config_flash_WriteData | WriteData | 传向FLASH的数据，每次8Bit
config_flash_WriteStart | 0x9000 | 0X84 | 132 | 0 | 1 | 1 |  | Acq | FPGAFlashUpdater | config_flash_WriteStart | WriteStart | 启动先Flash的数据传输，每次8Bit，等待的时间与SPIClock有关。先WriteData，然后启动传输，之后关闭
config_flash_ReadData | 0x9000 | 0X85 | 133 | 1 | 0 | 1 |  | Acq | FPGAFlashUpdater | config_flash_ReadData | ReadData | Flash返回的数据，每次8Bit
config_flash_ReadStart | 0x9000 | 0X86 | 134 | 0 | 1 | 1 |  | Acq | FPGAFlashUpdater | config_flash_ReadStart | ReadStart | 启动接收Flash的数据，等待时间与SPIClock有关。先启动，等待，读数，然后关闭
mult_factor_wd_high | 0x9000 | 0X87 | 135 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | Interpolate | mult_factor_wd_high | FactorTableData_H | MSB_of_17bits | 插值滤波器系数，最高位
mult_factor_wd_low | 0x9000 | 0X88 | 136 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | Interpolate | mult_factor_wd_low | FactorTableData_L16 | low_16bits_of_17bits | 插值滤波器系数，低16位
mult_factor_wa | 0x9000 | 0X89 | 137 | 0 | 1 | 1 | 10 | Acq | Interpolate | mult_factor_wa | FactorTableAddr | 10bits，num_of_data | 连续自然数
mult_factor_wen | 0x9000 | 0X8A | 138 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | Interpolate | mult_factor_wen | FactorTable_WriteEnable | 1bit，Active high | 先发送数据，然后拉高使能完成一次系数发送，每次发系数前拉低，发完系数拉高
reset_dsp | 0x9000 | 0X8B | 139 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | Interpolate | reset_dsp | FactorTableReset | 1bit，Active high | 高有效：等于1时复位， 发送系数前复位1次
inter_en | 0x9000 | 0X8C | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | Interpolate | inter_en | Enable | 1bit, Active high | 等于1时打开插值，等于0时关闭插值
interp_mul | 0x9000 | 0X8D | 141 | 0 | 1 | 1 | 8 | Acq | Interpolate | interp_mul | Rate | 8bits, num of interpolation rate | 八位自然数，最大插值倍率为200，所以需要八位位宽 20Gsps模式下的插值倍率：2/4/5/10/20/25/50/100 10Gsps模式下的插值倍率：4/8/10/20/40/50/100/200
P2S_speed_ctrl | 0x9000 | 0X8E | 142 | 0 | 1 | 1 | 8 | Acq | P2S | P2S_speed_ctrl | OutSpeed | 8bits, num of the speed of data_out | 八位自然数， 并串转换模块出数速率，取决于下一级模块的进数速度要求
fir_filter_en | 0x9000 | 0X8F | 143 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | FIR_CONFIG | fir_filter_en | FILTER_EN | 1bit，Active high | 1：开启滤波功能, 0：数据不滤波器，直通输出 （程序运行中根据需求进行选择是否开启）
fir_filter_wen | 0x9000 | 0X90 | 144 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | FIR_CONFIG | fir_filter_wen | FACTOR_WEN | 1bit，Active positive edge | 先发送数据，然后拉高使能完成一次系数发送。FPGA检测FIR_FACTOR_WEN的上升沿进行系数存储（初始化时发送系数使用）
fir_filter_wa | 0x9000 | 0X91 | 145 | 0 | 1 | 1 | 10 | Acq | FIR_CONFIG | fir_filter_wa | FACTOR_WA | 10bits， filter factor address | FIR滤波部分系数下发的地址指针，不需要分组（初始化时发送系数使用，位宽需能满足滤波器阶数的计数位宽）
fir_filter_wd_l16 | 0x9000 | 0X92 | 146 | 0 | 1 | 1 | 16 | Acq | FIR_CONFIG | fir_filter_wd_l16 | FACTOR_WD_L | 16bits，The lower 16 bits of the 17-bit filter data | 滤波器系数低16位（初始化时发送系数使用）
fir_filter_wd_h1 | 0x9000 | 0X93 | 147 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acq | FIR_CONFIG | fir_filter_wd_h1 | FACTOR_WD_H | 1bits，The highest 1 bits of the 17-bit filter data | 滤波器系数高1位（初始化时发送系数使用）
acq_read_wreg_addr | 0x9000 | 0XE5 | 229 | 0 | 1 | 0 | 8 | Acq | RegMonitor | acq_read_wreg_addr | RegAddress | read back write-register | 读回下发寄存器的值
acq_read_wreg_data | 0x9000 | 0XE6 | 230 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | RegMonitor | acq_read_wreg_data | ReadbackValue | read back write-register | 读回下发寄存器的值
acq_version_comment_word0 | 0x9000 | 0XE7 | 231 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word0 | CommentWord0 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word1 | 0x9000 | 0XE8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word1 | CommentWord1 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word10 | 0x9000 | 0XE9 | 233 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word10 | CommentWord10 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word11 | 0x9000 | 0XEA | 234 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word11 | CommentWord11 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word12 | 0x9000 | 0XEB | 235 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word12 | CommentWord12 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word13 | 0x9000 | 0XEC | 236 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word13 | CommentWord13 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word14 | 0x9000 | 0XED | 237 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word14 | CommentWord14 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word15 | 0x9000 | 0XEE | 238 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word15 | CommentWord15 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word2 | 0x9000 | 0XEF | 239 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word2 | CommentWord2 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word3 | 0x9000 | 0XF0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word3 | CommentWord3 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word4 | 0x9000 | 0XF1 | 241 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word4 | CommentWord4 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word5 | 0x9000 | 0XF2 | 242 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word5 | CommentWord5 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word6 | 0x9000 | 0XF3 | 243 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word6 | CommentWord6 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word7 | 0x9000 | 0XF4 | 244 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word7 | CommentWord7 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word8 | 0x9000 | 0XF5 | 245 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word8 | CommentWord8 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_comment_word9 | 0x9000 | 0XF6 | 246 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_comment_word9 | CommentWord9 | 256bits_info | 版本信息，备注
acq_version_designer_word0 | 0x9000 | 0XF7 | 247 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_designer_word0 | DesignerWord0 | 64bits_info | 版本信息，设计者
acq_version_designer_word1 | 0x9000 | 0XF8 | 248 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_designer_word1 | DesignerWord1 | 64bits_info | 版本信息，设计者
acq_version_designer_word2 | 0x9000 | 0XF9 | 249 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_designer_word2 | DesignerWord2 | 64bits_info | 版本信息，设计者
acq_version_designer_word3 | 0x9000 | 0XFA | 250 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_designer_word3 | DesignerWord3 | 64bits_info | 版本信息，设计者
acq_version_time_word0 | 0x9000 | 0XFB | 251 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_time_word0 | CompileTimeWord0 | low_16bits_of_32bits | 版本信息，编译时间
acq_version_time_word1 | 0x9000 | 0XFC | 252 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_time_word1 | CompileTimeWord1 | high_16bits_of_32bits | 版本信息，编译时间
acq_version_version_word0 | 0x9000 | 0XFD | 253 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_version_word0 | VersionWord0 | low_16bits_of_32bits | 版本信息，版本号
acq_version_version_word1 | 0x9000 | 0XFE | 254 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acq | VersionInfo | acq_version_version_word1 | VersionWord1 | high_16bits_of_32bits | 版本信息，版本号
acq_reg_read_back | 0x9000 | 0XFF | 255 | 1 | 1 | 0 | 16 | Acq | SysInfo | acq_reg_read_back | WorkOKTest | 16bits_data | 16位数据，由此寄存器写入，再由此寄存器读出，两者数据一致，表明上电OK。
pcie_fast_en | 0X0000 | 0x8004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | DDR_CTRL | pcie_fast_en | Fast_Enable | 1bit，Active high | 只有1位的状态控制， 置1表示使能快速传输
pcie_dpx_en | 0X0000 | 0x8008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | DPX_CTRL | pcie_dpx_en | Enable | 1bit，Active high | 只有1位的状态控制， 置1表示打开dpx功能
data_rx_fifo_empty_thresh | 0X0000 | 0x800C | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | Pcie | FIFO_CTRL | data_rx_fifo_empty_thresh | ProgEmpty | 14bits，num_of_pts | 给pcie_fifo空数据量
data_rx_fifo_full | 0X0000 | 0x8010 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | Pcie | FIFO_CTRL | data_rx_fifo_full | FullFlag | 1bit，Active high | pcie缓存FIFO编程满标志
data_rx_fifo_full_thresh | 0X0000 | 0x8014 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | Pcie | FIFO_CTRL | data_rx_fifo_full_thresh | FullProgDepth | 14bits，num_of_pts | 给pcie_fifo预满数据量， 最大为16384，初始化值为12288
pcie_read_fifo_numbers | 0X0000 | 0x8018 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | Pcie | FIFO_CTRL | pcie_read_fifo_numbers | RD_Num | 14bits，num_of_pts | DMA读取pcie每个FIFO的 数据量,初始化值为16000
ds18b20_rst | 0X0000 | 0x801C | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | RST_CTRL | ds18b20_rst | Temp_Reset | 1bit，Active high | pcie板卡温度监测复位，上升沿有效， 在读取温度数据前，先做复位处理。
pcie_reset | 0X0000 | 0x8020 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | RST_CTRL | pcie_reset | PcieReset | 1bit，Active high | pcie板卡复位，不输出到处理板， 初始化时复位，上升沿有效
sys_reset | 0X0000 | 0x8024 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | RST_CTRL | sys_reset | SysResetFromPcie | 1bit，Active high | 上升沿有效，初始化时给采集板、 处理板和pcie复位
data_rx_io_CNTVALUEIN3 | 0X0000 | 0x8028 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | Pcie | SyncDataRxIDelay | data_rx_io_CNTVALUEIN3 | Cnt3 | 5bits，value_of_delay | 延迟量设置，最大为31， 延迟量等于设置值×78ps
data_rx_io_IN_DELAY_DATA_CE3 | 0X0000 | 0x802C | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | SyncDataRxIDelay | data_rx_io_IN_DELAY_DATA_CE3 | CE3 | 1bit，Active high | 上升沿使能IDelay模块 的increment/decrement输入
data_rx_io_IN_DELAY_RESET | 0X0000 | 0x8030 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | SyncDataRxIDelay | data_rx_io_IN_DELAY_RESET | Set_Effect | 1bit，Active high | 拉高生效.先设置数据，然后拉高生效。
data_rx_io_reset | 0X0000 | 0x8034 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | SyncDataRxIDelay | data_rx_io_reset | RxIOReset | 1bit，Active high | IDelaycCrl模块复位，高电平复位， 初始化时复位一次
CPCI1_POWER_LOAD_EN | 0X0000 | 0x8038 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | PowerManager | CPCI1_POWER_LOAD_EN | ProcBoard_Power | 1bit，Active high | 处理板上电控制，初始化时发送FF上电
ds18b20_data | 0X0000 | 0x8038 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | Pcie | Temperature | ds18b20_data | ReadData | 16bits_temp_data | pcie板卡温度数据，在读取温度数据前， 先做复位处理
chn_4094_en | 0X0000 | 0x804C | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | ANALOG_CH_CTRL | chn_4094_en | 4094_TransStart | 1bit，Active high | 使能后将传给4094的40位数据传递给通道板的单片机 延时要满足通过SPI将40位的数据传输完毕，与传输该数据的SPI的Clock有关。先发送40位的数据给FPGA，然后拉高，延时足够的时间，然后拉低。为上升沿有效。
chn_4094_data_L32 | 0X0000 | 0x8050 | 20 | 0 | 1 | 1 | 32 | Pcie | ANALOG_CH_CTRL | chn_4094_data_L_32 | 4094Data_L32 | low_32bits_of_44bits | 使能后将传给4094的44位数据 之低32位，最低8位控制通道的高低阻态和直通衰减，参照模拟通道控制文档
chn_4094_data_H12 | 0X0000 | 0x8054 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | Pcie | ANALOG_CH_CTRL | chn_4094_data_H12 | 4094Data_H12 | high_12bits_of_44bits | 使能后将传给4094的44位数据 之高12位，最低8位控制通道的高低阻态和直通衰减，参照模拟通道控制文档
ad5628_sel | 0X0000 | 0x8058 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | ANALOG_CH_CTRL | ad5668_sel | DAC_Sel | 1bit，Active high | 不同DAC的选择,同时还需要配置不同的端口，偏值电压、基线移动、参考电平、等模拟触发电平需要选择不同的DAC，参照模拟通道控制文档。
ad5628_start | 0X0000 | 0x805C | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | ANALOG_CH_CTRL | ad5668_start | DAC_TransStart | 1bit，Active high | 上升沿开始传输。然后根据SPI的传输速度传输32位数据等待足够的时间，然后拉低。需要与DAC_Enable_CS一起联动。
ad5628_data | 0X0000 | 0x8060 | 24 | 0 | 1 | 1 | 32 | Pcie | ANALOG_CH_CTRL | ad5668_data | DAC_ConfigData | 32bits_data | 配置给DAC的数据，是按照位域拼合成的。ConfigWord = 0x00030000u ¦ (Port << 12);ConfigWord <<= 8;ConfigWord ¦= Data << 4;
ad5628_en | 0X0000 | 0x8064 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pcie | ANALOG_CH_CTRL | ad5668_en | DAC_Enable_CS | 1bit，Active high | 该控制是确定片选使能。在启动FPGA端数据传输到通道单片机之前，片选使能拉高。传输完成后拉低。
pcie_read_wreg_addr | 0X0000 | 0x8390 | 228 | 0 | 1 | 0 | 16 | Pcie | RegMonitor | pcie_read_wreg_addr | RegAddress | read back write-register | 读回下发寄存器的值
pcie_read_wreg_data | 0X0000 | 0x8394 | 229 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | RegMonitor | pcie_read_wreg_data | ReadbackValue | read back write-register | 读回下发寄存器的值
pcie_version_comment_word0 | 0X0000 | 0x8398 | 230 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word0 | CommentWord0 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word1 | 0X0000 | 0x839C | 231 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word1 | CommentWord1 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word10 | 0X0000 | 0x83A0 | 232 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word10 | CommentWord10 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word11 | 0X0000 | 0x83A4 | 233 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word11 | CommentWord11 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word12 | 0X0000 | 0x83A8 | 234 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word12 | CommentWord12 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word13 | 0X0000 | 0x83AC | 235 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word13 | CommentWord13 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word14 | 0X0000 | 0x83B0 | 236 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word14 | CommentWord14 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word15 | 0X0000 | 0x83B4 | 237 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word15 | CommentWord15 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word2 | 0X0000 | 0x83B8 | 238 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word2 | CommentWord2 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word3 | 0X0000 | 0x83BC | 239 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word3 | CommentWord3 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word4 | 0X0000 | 0x83C0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word4 | CommentWord4 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word5 | 0X0000 | 0x83C4 | 241 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word5 | CommentWord5 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word6 | 0X0000 | 0x83C8 | 242 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word6 | CommentWord6 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word7 | 0X0000 | 0x83CC | 243 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word7 | CommentWord7 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word8 | 0X0000 | 0x83D0 | 244 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word8 | CommentWord8 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_comment_word9 | 0X0000 | 0x83D4 | 245 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_comment_word9 | CommentWord9 | 256bits_info | 版本信息，备注
pcie_version_designer_word0 | 0X0000 | 0x83D8 | 246 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_designer_word0 | DesignerWord0 | 64bits_info | 版本信息，设计者
pcie_version_designer_word1 | 0X0000 | 0x83DC | 247 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_designer_word1 | DesignerWord1 | 64bits_info | 版本信息，设计者
pcie_version_designer_word2 | 0X0000 | 0x83E0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_designer_word2 | DesignerWord2 | 64bits_info | 版本信息，设计者
pcie_version_designer_word3 | 0X0000 | 0x83E4 | 249 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_designer_word3 | DesignerWord3 | 64bits_info | 版本信息，设计者
pcie_version_time_word0 | 0X0000 | 0x83E8 | 250 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_time_word0 | CompileTimeWord0 | low_16bits_of_32bits | 版本信息，编译时间
pcie_version_time_word1 | 0X0000 | 0x83F0 | 252 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_time_word1 | CompileTimeWord1 | high_16bits_of_32bits | 版本信息，编译时间
pcie_version_version_word0 | 0X0000 | 0x83F4 | 253 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_version_word0 | VersionWord0 | low_16bits_of_32bits | 版本信息，版本号
pcie_version_version_word1 | 0X0000 | 0x83F8 | 254 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pcie | VersionInfo | pcie_version_version_word1 | VersionWord1 | high_16bits_of_32bits | 版本信息，版本号
pcie_reg_read_back | 0X0000 | 0x83FC | 255 | 1 | 1 | 0 | 16 | Pcie | SysInfo | pcie_reg_read_back | WorkOKTest | 16bits_data | 16位数据，由此寄存器写入，再由此寄存器读出，两者数据一致，表明上电OK。
AcqBoardPowerCtrl | 0x8800 | 0X1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | Pro | PowerManager | AcqBoardPowerCtrl | AcqBoardPowerCtrl | bit0：CPCI1_POWER_LOAD_EN bit1：CPCI1_FPGA_LOAD_EN bit2：CPCI2_POWER_LOAD_EN bit3：CPCI2_FPGA_LOAD_EN bit4：CPCI3_POWER_LOAD_EN bit5：CPCI3_FPGA_LOAD_EN bit6：CPCI4_POWER_LOAD_EN bit7：CPCI4_FPGA_LOAD_EN | 00 断电, FF上电
ACQ_DCLK_locked | 0x8800 | 0X2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Pro | SysInfo | ACQ_DCLK_locked | AllAcqDclkLocked | 1bit，Active high | 读取FPGA内部pll（主时钟）锁定， 1表示已锁定
CRYSTAL_CLK_locked | 0x8800 | 0X3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Pro | SysInfo | CRYSTAL_CLK_locked | CrystalClkCocked | 1bit，Active high | 读取FPGA内部pll（CRYSTAL_CLK） 锁定，1表示已锁定
Data_Tx_CLK_RESET | 0x8800 | 0X4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Data2Pcie | Data_Tx_CLK_RESET | ResetTxClk | 1bit，Active high | 传输模块ODDR的复位，为高电平时复位
Data_Tx_IO_RESET | 0x8800 | 0X5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Data2Pcie | Data_Tx_IO_RESET | ResetTxIO | 1bit，Active high | 传输模块FDRE的复位，为高电平时复位， 初始化复位一次
RST_DCM_control | 0x8800 | 0X6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | DCM_CTRL | RST_DCM_control | RST | 8bits，bit2：ACQ_7044_SYNC，other bits：no use | 第3位用作采集板7044同步引脚，其余位未使用
fast_en | 0x8800 | 0X7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | DDR_CTRL | fast_en | Enable | 1bit，1：normal，0：ddr | ddr模式开关 ，1为普通模式，0为ddr模式
dpx_cnt_screen | 0X8800 | 0X8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | Pro | Dpo | cnt_screen | FrameCount | 8bit dpx映射幅数
dpx_decimation | 0X8800 | 0X9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | Pro | Dpo | dpx_decimation | ExtractNum | 4bit后抽倍数 |  | DECODE_DATA_FIFO_RST
dpx_en | 0X8800 | 0XA | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Dpo | dpx_en | Enable | 0：三维映射关闭； 1：三维映射使能 |  | DECODE_DATA0
dpx_map_dmax | 0X8800 | 0XB | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | Pro | Dpo | map_dmax | Map_dmax | 8bit dpx内最大灰度值 |  | DECODE_DATA0_H
dpx_mode | 0X8800 | 0XC | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Dpo | dpx_mode | ModeOfDotOrVector | 0：dot；1：vector |  | DECODE_DATA1
dpx_out_en | 0X8800 | 0XD | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Dpo | dpx_out_en | Out_en_ctrl_word | 0：不进行灰度数据传输； 1：进行灰度数据传输 |  | DECODE_DATA1_H
dpx_state | 0X8800 | 0XE | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | Pro | Dpo | dpx_state | Status | 7bit dpx状态机状态 | 暂时无用 | DECODE_DATA2
dpx_sys_clr | 0X8800 | 0XF | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Dpo | sys_clr | Sys_clr_n | 0：系统复位； 1：不进行复位 | 不确定是否与其他系统复位复用，上电仅发送一次 | DECODE_DATA2_H
dpx_time_over | 0X8800 | 0X10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Dpo | time_over | Time_over_ctrl_word | 0：计时未到； 1：计时超时 |  | DECODE_DATA3
digital_trig_en | 0X8800 | 0X11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Dpo | digital_trig_en | DigitalTrigEnable | 0：数字触发关闭； 1：数字触发使能 | 可以与其他部分的数字触发使能复用 | DECODE_DATA3_H
dpx_pro_reset | 0X8800 | 0X12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Dpo | pro_reset | Reset | 0：不进行复位； 1：复位输出行列 | 不确定新的送显方式是否仍需要，保留 | DECODE_DATA4
interp_s | 0X8800 | 0X13 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Dpo | interp_s | InterpolatorEnable | 0：插值；1：非插值 |  | DECODE_DATA4_H
parallel_fifo_threshold | 0X8800 | 0X14 | 20 | 0 | 1 | 1 | 7 | Pro | FifoCtrl | parallel_fifo_threshold | ParallelFifoDepth | 7bit 并行fifo可编程满深度 |  | DECODE_DATA5
DSP_fifo_start | 0x8800 | 0X15 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | FifoCtrl | DSP_fifo_start | WriteEnable | 1bit，Active high | 0->1 上升沿 复位，当该写使能有效并且采集板数据有效， 采集板FIFO未满时，采集板FIFO的写使能才有效， 每次采集时，先发一次0， 再发一次1表明本次采集开始写入FIFO | DECODE_DATA5_H
pro_fifo_depth | 0x8800 | 0X16 | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | FifoCtrl | pro_fifo_depth | Depth | 16bits，num_of_pts | 处理板软件Fifo深度，最大16384， 初始化发送值为12288 | DECODE_DATA6
prog_fifo_full_all | 0x8800 | 0X17 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | Pro | FifoCtrl | prog_fifo_full_all | FullFlag | 1bit，Active high | 处理板软件FIFO变成满标志， 复位拉低 | DECODE_DATA6_H
soft_fifo_data_count | 0x8800 | 0X18 | 24 | 1 | 0 | 1 | 14 | Pro | FifoCtrl | soft_fifo_data_count | WritedCount | 14bits，num_of_pts | 回读软件FIFO中存入的数据量
CNTVALUEIN3 | 0x8800 | 0X19 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | Pro | SyncDataRxIDelay | PRO_CNTVALUEIN3 | Cnt3 | 5bits，value_of_delay | 延迟量设置，最大为31， 延迟量等于设置值×78ps
CNTVALUEIN5 | 0x8800 | 0X1A | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | Pro | SyncDataRxIDelay | PRO_CNTVALUEIN5 | Cnt5 | 5bits，value_of_delay | 延迟量设置，最大为31， 延迟量等于设置值×78ps
IN_DELAY_DATA_CE3 | 0x8800 | 0X1B | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | SyncDataRxIDelay | PRO_IN_DELAY_DATA_CE3 | CE3 | 1bit，Active high | 上升沿使能IDelay模块的increment/decrement输入， 当IN_DELAY_RESET有效时，该使能无效
IN_DELAY_DATA_CE5 | 0x8800 | 0X1C | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | SyncDataRxIDelay | PRO_IN_DELAY_DATA_CE5 | CE5 | 1bit，Active high | 上升沿使能IDelay模块的increment/decrement输入， 当IN_DELAY_RESET有效时，该使能无效
IN_DELAY_RESET | 0x8800 | 0X1D | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | SyncDataRxIDelay | PRO_IN_DELAY_RESET | SetEffect | 1bit，Active high | 拉高生效.先设置数据，然后拉高生效。
PRO_Data_rx_io_reset | 0x8800 | 0X1E | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | SyncDataRxIDelay | PRO_Data_rx_io_reset | RxIOReset | 1bit，Active high | IDelaycCrl模块复位，高电平复位， 初始化时复位一次
auto_status | 0X8800 | 0X2D | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | Pro | Triger | auto_status | AutoStatus |  | 发往软件用于显示触发状态 | DECODE_DATA8_H
cali_trig_delay_en | 0X8800 | 0X2E | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Triger | cali_trig_delay_en | Cali_trig_delay_en | 1：calibrate | 校正参数使能，当使能有效时，修正数才起作用 | DECODE_DATA9
PRO_tri_force | 0X8800 | 0X2F | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Triger | PRO_tri_force | PRO_tri_force | 1：force triger | 无论是否产生触发，都输出一个强制触发信号， 显示一帧波形 | DECODE_DATA9_H
ready_status | 0X8800 | 0X30 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | Pro | Triger | ready_status | ready_status |  | 发往软件用于显示触发状态 | DECODE_DATAa
tri_holdoff_time_0 | 0X8800 | 0X31 | 49 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Triger | tri_holdoff_time_0 | tri_holdoff_time_0 | 0：[15:0] |  | DECODE_DATAa_H
tri_holdoff_time_1 | 0X8800 | 0X32 | 50 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Triger | tri_holdoff_time_1 | tri_holdoff_time_1 | 1：[31:16] | 触发释抑参数， 触发释抑这段时间内不响应触发， 释抑结束后马上响应下一个触发沿 | FIRST_RD_ADDR
trig_auto | 0X8800 | 0X33 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Triger | trig_auto | trig_auto | 1：auto triger，0： single triger | 是否选择了自动触发模式， 当一定时间内没有产生触发时， 屏幕强制产生触发信号，刷新波形 | FIRST_RD_ADDR_D2
trig_cali_value | 0X8800 | 0X34 | 52 | 0 | 1 | 1 | 8 | Pro | Triger | trig_cali_value | trig_cali_value |  | 校正参数，设定的校正时间，触发信号到来之后继续 读FIFO，用于修正实际触发点的固定偏移 | LAST_RD_ADDR
trig_posdepth_set0 | 0X8800 | 0X35 | 53 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Triger | trig_posdepth_set0 | trig_posdepth_set0 | 0：[15:0] |  | LAST_RD_ADDR_D2
trig_posdepth_set1 | 0X8800 | 0X36 | 54 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Triger | trig_posdepth_set1 | trig_posdepth_set1 | 1：[31:16] |  | NEW_DATA_READY
trig_posdepth_set2 | 0X8800 | 0X37 | 55 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Triger | trig_posdepth_set2 | trig_posdepth_set2 | 2：[47:32] | 后触发深度，以4ns为单位的个数 | NEW_DATA_READY_D2
trig_predepth_set0 | 0X8800 | 0X38 | 56 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Triger | trig_predepth_set0 | trig_predepth_set0 | 0：[15:0] |  | DECODE_SET_RAM_PREDEPTH
trig_predepth_set1 | 0X8800 | 0X39 | 57 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Triger | trig_predepth_set1 | trig_predepth_set1 | 1：[31:16] |  | DECODE_RAM_SEL
trig_predepth_set2 | 0X8800 | 0X3A | 58 | 0 | 1 | 1 | 12 | Pro | Triger | trig_predepth_set2 | trig_predepth_set2 | 2：[43:32] | 预触发深度，调节触发点在屏幕中的位置
trig_reset_n | 0X8800 | 0X3B | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Triger | trig_reset_n | trig_reset_n | 0：active | 软件复位或DPX复位 | DECODE_TRIG_ADD_D2
trigged_status | 0X8800 | 0X3C | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | Pro | Triger | trigged_status | trigged_status |  | 发往软件用于显示触发状态 | DECODE_RAM_RST
decode_data_fifo_rst | 0X8800 | 0X3D | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Decoder | decode_data_fifo_rst | FifoReset | 缓存解码数据包异步FIFO复位信号，在每次存取解码数据前复位一次 高有效 | 缓存解码数据包异步FIFO复位信号， 在每次取存取解码数据前复位一次
decode_data0 | 0X8800 | 0X3E | 62 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data0 | Data0 | 触发值（单个触发值时使用这个） | 触发值（单个触发值时使用这个）
decode_data0_H | 0X8800 | 0X3F | 63 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data0_H | Data0_H | 触发值（当触发条件需要上限值和下限值时，这里作为上限值） | 触发值（当触发条件需要上限值和下限值时，这里作为上限值）
decode_data1 | 0X8800 | 0X40 | 64 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data1 | Data1
decode_data1_H | 0X8800 | 0X41 | 65 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data1_H | Data1_H
decode_data2 | 0X8800 | 0X42 | 66 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data2 | Data2
decode_data2_H | 0X8800 | 0X43 | 67 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data2_H | Data2_H
decode_data3 | 0X8800 | 0X44 | 68 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data3 | Data3
decode_data3_H | 0X8800 | 0X45 | 69 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data3_H | Data3_H
decode_data4 | 0X8800 | 0X46 | 70 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data4 | Data4
decode_data4_H | 0X8800 | 0X47 | 71 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data4_H | Data4_H
decode_data5 | 0X8800 | 0X48 | 72 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data5 | Data5
decode_data5_H | 0X8800 | 0X49 | 73 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data5_H | Data5_H
decode_data6 | 0X8800 | 0X4A | 74 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data6 | Data6
decode_data6_H | 0X8800 | 0X4B | 75 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data6_H | Data6_H
decode_data7 | 0X8800 | 0X4C | 76 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data7 | Data7
decode_data7_H | 0X8800 | 0X4D | 77 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data7_H | Data7_H
decode_data8 | 0X8800 | 0X4E | 78 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data8 | Data8
decode_data8_H | 0X8800 | 0X4F | 79 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data8_H | Data8_H
decode_data9 | 0X8800 | 0X50 | 80 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data9 | Data9
decode_data9_H | 0X8800 | 0X51 | 81 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_data9_H | Data9_H
decode_dataa | 0X8800 | 0X52 | 82 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_dataa | DataA
decode_dataa_H | 0X8800 | 0X53 | 83 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | decode_dataa_H | DataA_H
decode_ram_first_rd_addr_d1 | 0X8800 | 0X54 | 84 | 1 | 0 | 1 | 12 | Pro | Decoder | decode_ram_first_rd_addr_d1 | RAM_FIRST_RD_ADDR_D1 |  | 第一个解码包的地址（fpga第一个写操作地址）
decode_ram_first_rd_addr_d2 | 0X8800 | 0X55 | 85 | 1 | 0 | 1 | 12 | Pro | Decoder | decode_ram_first_rd_addr_d2 | RAM_FIRST_RD_ADDR_D2 |  | 第一个解码包的地址（fpga第一个写操作地址）
decode_ram_last_rd_addr_d1 | 0X8800 | 0X56 | 86 | 1 | 0 | 1 | 12 | Pro | Decoder | decode_ram_last_rd_addr_d1 | RAM_LAST_RD_ADDR_D1 | 最后一个包的最后一个16bit的地址（fpga最后一个写操作地址） | 最后一个包的最后一个16bit的地址 （fpga最后一个写操作地址）
decode_ram_last_rd_addr_d2 | 0X8800 | 0X57 | 87 | 1 | 0 | 1 | 12 | Pro | Decoder | decode_ram_last_rd_addr_d2 | RAM_LAST_RD_ADDR_D2 | 最后一个包的最后一个16bit的地址（fpga最后一个写操作地址） | 最后一个包的最后一个16bit的地址 （fpga最后一个写操作地址）
decode_ram_new_rd_addr_d1 | 0X8800 | 0X58 | 88 | 1 | 0 | 1 | 12 | Pro | Decoder | decode_ram_new_rd_addr_d1 | RAM_NEW_RD_ADDR_D1 | NEW_DATA_READY[0]=1：fpga已经向总线写入新数据，软件可以开启dma读取数据 | NEW_DATA_READY[0]=1：fpga已经向总线 写入新数据，软件可以开启dma读取数据
decode_ram_new_rd_addr_d2 | 0X8800 | 0X59 | 89 | 1 | 0 | 1 | 12 | Pro | Decoder | decode_ram_new_rd_addr_d2 | RAM_NEW_RD_ADDR_D2 | NEW_DATA_READY[0]=1：fpga已经向总线写入新数据，软件可以开启dma读取数据 | NEW_DATA_READY[0]=1：fpga已经向总线写入新数据， 软件可以开启dma读取数据
decode_ram_predepth | 0X8800 | 0X5A | 90 | 0 | 1 | 1 | 12 | Pro | Decoder | decode_ram_predepth | RAM_PREDEPTH | 预触发深度 | 预触发深度
decode_ram_sel | 0X8800 | 0X5B | 91 | 0 | 1 | 1 | 3 | Pro | Decoder | decode_ram_sel | RAM_SEL | 暂无选择功能 发1就行 | RAM选择，暂时为1选择RAM1， 对应通道1
decode_ram_trig_addr_d1 | 0X8800 | 0X5C | 92 | 1 | 0 | 1 | 12 | Pro | Decoder | decode_ram_trig_addr_d1 | TrigPackagePostion_D1 |  | RAM1中触发包的位置
decode_ram_trig_addr_d2 | 0X8800 | 0X5D | 93 | 1 | 0 | 1 | 12 | Pro | Decoder | decode_ram_trig_addr_d2 | TrigPackagePostion_D2 |  | RAM2中触发包的位置
decode_rst | 0X8800 | 0X5E | 94 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Decoder | decode_rst | RAM_Reset | 解码复位，所有解码包读取完后要发一次复位RAM 高有效 | 解码复位，所有解码包读取完后 要发一次复位RAM
protocol_decode_or_trigger | 0X8800 | 0X5F | 95 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Decoder | decode_or_trigger | TrigOrDecodeMode | 选择解码或触发功能1：解码 0：触发 | 选择解码或触发功能
protocol_dsp_rdram_en | 0X8800 | 0X60 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Decoder | dsp_rdram_en | RAM_ReadEnanle | RAM读使能 1:打开 0：关闭 | RAM读使能
protocol_dsp_set_B1 | 0X8800 | 0X61 | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Decoder | protocol_dsp_set_B1 | PROTOCOL_DSP_SET_B1 | 解码通道选择 1就打开 | 解码通道选择
protocol_dsp_set_B2 | 0X8800 | 0X62 | 98 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Decoder | protocol_dsp_set_B2 | PROTOCOL_DSP_SET_B2
protocol_dsp_wrram_en | 0X8800 | 0X63 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Decoder | dsp_wrram_en | RAM_WriteEnable | RAM写使能 1:打开 0：关闭 | RAM写使能
protocol_fifo_ram_sel | 0X8800 | 0X64 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Decoder | fifo_ram_sel | FIFO_RAM_SEL | 传输数据解码包 1：fifo 0：ram | 传输数据解码包
protocol_rst | 0X8800 | 0X65 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | Decoder | protocol_rst | ResetAfterParamChanged | 协议复位，每次重新发送协议控制字时要发一次 高有效 | 协议复位，每次重新发送协议控制字 时要发一次
protocol_source_sel_h | 0X8800 | 0X66 | 102 | 0 | 1 | 1 | 14 | Pro | Decoder | protocol_source_sel_h | SignalSource_H
protocol_source_sel_l | 0X8800 | 0X67 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | protocol_source_sel_l | SignalSource_L | 输入通道选择控制字 从低位开始，每5位代表通道1-6的信号来源。5位数的大小对应4个模拟通道+16个数字通道。（值1-4代表模拟通道1-4，值6-21代表数字通道1-16） | 输入通道选择控制字
protocol_trig_ctrl_word0 | 0X8800 | 0X68 | 104 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | protocol_trig_ctrl_word0 | TrigCtrlWod0 | I2C: set[20]: 地址长度 0：7bit 1：10bit set[19:18]: 地址位 10bit的高2位地址 set[17:10]: 地址位 低8位地址，若是7bit地址则占用低7位 set[9:8]: 触发方式 00：等于 01：大于 10：小于 11：不相等 set[7:6]: 读写控制 0：写 1：读 set[6]是读写位 set[7]为1时表示读写均可 set[5:3]: 数据字节长度 001到101代表1-5字节 set[2:0]: 触发条件 0：启动 1：重启 2：停止 3：丢失确认 4：地址 5：数据 6：地址/数据 RS232： set[32]: 信号类型 0：单端 1：差分 set[31:30]: 数据长度 0-3对应5-8bit set[29:28]: 奇偶校验 0：无校验 1：偶校验 0：奇校验 set[27]: 停止位长度 0：1bit 1：2bit set[26]: 位序 0：msb 1：lsb set[25]: 极性 0：负 1：正 set[24:2]: 波特率 应该根据传输速率发送传输1bit所需系统时钟数（系统时钟为250MHz）=250M/baud_rate set[1:0]: 触发条件 0：帧起始 1：校验错 2/3：数据 SPI： set[44:27]: 空闲时间 =空闲时间/系统时钟周期（4ns） 最后单位化为ns set[16:19]: 触发数据长度 =帧位宽（bit）*帧数 - 1 set[18]: 成帧模式 0：CS 1:空闲 set[17]: 片选电平 0：负 1：正 set[16]: 时钟边沿 0：下降沿 1：上升沿 set[15]: 位序 0：lsb 1：msb set[14]: MOSI极性 0：负 1：正 set[13]: MISO极性 0：负 1：正 set[12:9]: 帧位宽 3-14代表4-16bit set[8:5]: 字节数/帧数 0-15代表1-16 set[4:3]: 触发数据源 0： MOSI 1：MISO 2/3：都可以 set[2:1]: 解码数据源 0： MOSI 1：MISO 2/3：都可以 set[0]: 触发条件 0：片选/帧头 1:数据 | set参数
protocol_trig_ctrl_word1 | 0X8800 | 0X69 | 105 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | protocol_trig_ctrl_word1 | TrigCtrlWod1
protocol_trig_ctrl_word2 | 0X8800 | 0X6A | 106 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | Decoder | protocol_trig_ctrl_word2 | TrigCtrlWod2
protocol_type4decode | 0X8800 | 0X6B | 107 | 0 | 1 | 1 | 5 | Pro | Decoder | protocol_type4decode | ProtocolType4Decoder | 解码选择0:RS232 1:I2C 2:SPI | 解码选择
protocol_type4trigger | 0X8800 | 0X6C | 108 | 0 | 1 | 1 | 5 | Pro | Decoder | protocol_type4trigger | ProtocolType4Trigger | 触发选择 0:RS232 1:I2C 2:SPI | 触发选择
a_clrn | 0x8800 | 0X6D | 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | LA | a_clrn | A_clrn | 1bit
ad5668_ctrl_data_high | 0x8800 | 0X6E | 110 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | LA | ad5668_ctrl_data_high | ad5668_ctrl_data_high | 16bit
ad5668_ctrl_data_low | 0x8800 | 0X6F | 111 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | LA | ad5668_ctrl_data_low | ad5668_ctrl_data_low | 16bit
ad5668_start | 0x8800 | 0X70 | 112 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | LA | ad5668_start | ad5668_start | 1bit | 上升沿开始传输。然后根据SPI的传输速度传输32位数据等待足够的时间，然后拉低。
cpll_reset | 0x8800 | 0X71 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | LA | cpll_reset | Cpll_reset | 1bit | gt的时钟的复位信号。高电平有效
gtx_rdy | 0x8800 | 0X72 | 114 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | LA | gtx_rdy | Gtx_rdy | 1bit，Active low | 初始化复位一次
gtx_reset | 0x8800 | 0X73 | 115 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | LA | gtx_reset | Gtx_reset | 1bit，Active high | 初始化复位一次
LA_acq_pick_mode_in | 0x8800 | 0X74 | 116 | 0 | 1 | 1 | 3 | Pro | LA | LA_acq_pick_mode_in | LA_acq_pick_mode_in | 3bit | 目前的la模块未使用 | DECODE_OR_TRIG
la_data_sel | 0x8800 | 0X75 | 117 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pro | LA | la_data_sel | La_data_sel | 1bit | 目前的la模块未使用 | DECODE_RAM_READ_EN
LA_Data_valid_length_high | 0x8800 | 0X76 | 118 | 0 | 1 | 1 | 5 | Pro | LA | LA_Data_valid_length_high | LA_Data_valid_length_high | LA_Data_valid_length 21bit(20:16) | 目前的la模块未使用 | DECODE_SET_B1
LA_Data_valid_length_low | 0x8800 | 0X77 | 119 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | LA | LA_Data_valid_length_low | LA_Data_valid_length_low | LA_Data_valid_length 21bit([15:0]) | 目前的la模块未使用 | DECODE_SET_B2
LA_num_extract_in_low | 0x8800 | 0X78 | 120 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | LA | LA_num_extract_in_low | LA_num_extract_in_low | LA_num_extract_in 27bit([15:0]) | 目前的la模块未使用 | DECODE_RAM_WRITE_EN
LA_num_extract_in_high | 0x8800 | 0X79 | 121 | 0 | 1 | 1 | 11 | Pro | LA | LA_num_extract_in_high | LA_num_extract_in_high | LA_num_extract_in+A322+A322:M322+G322+A322:M322 | 目前的la模块未使用 | FIFO_RAM_SEL
LA_prog_full_thresh_high | 0x8800 | 0X7A | 122 | 0 | 1 | 1 | 5 | Pro | LA | LA_prog_full_thresh_high | LA_prog_full_thresh_high | LA_prog_full_thresh 21bit(20:16) | la模块FIFO可编程满深度 | DECODE_PROTOCOL_RST
LA_prog_full_thresh_low | 0x8800 | 0X7B | 123 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | LA | LA_prog_full_thresh_low | LA_prog_full_thresh_low | LA_prog_full_thresh 21bit([15:0]) |  | DECODE_SET_PROTOCOL_CHANNEL_H
trig_num | 0x8800 | 0X7C | 124 | 0 | 1 | 1 | 16 | Pro | LA | trig_num | Trig_num | 16bit |  | DECODE_SET_PROTOCOL_CHANNEL_L
triglocal_lock | 0x8800 | 0X7D | 125 | 0 | 1 | 1 | 5 | Pro | LA | triglocal_lock | Triglocal_lock | 5bit |  | DECODE_SET1
pro_read_wreg_addr | 0x8800 | 0X7E | 126 | 0 | 1 | 0 | 9 | Pro | RegMonitor | pro_read_wreg_addr | RegAddress | read back write-register | 读回下发寄存器的值 | DECODE_SET2
pro_read_wreg_data | 0x8800 | 0XE6 | 230 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | RegMonitor | pro_read_wreg_data | ReadbackValue | read back write-register | 读回下发寄存器的值 | DECODE_SET3
pro_version_comment_word0 | 0x8800 | 0XE7 | 231 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word0 | CommentWord0 | 256bits_info | 版本信息，备注 | PROTOCOL_TYPE4_DECODE
pro_version_comment_word1 | 0x8800 | 0XE8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word1 | CommentWord1 | 256bits_info | 版本信息，备注 | PROTOCOL_TYPE4_TRIGGER
pro_version_comment_word10 | 0x8800 | 0XE9 | 233 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word10 | CommentWord10 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word11 | 0x8800 | 0XEA | 234 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word11 | CommentWord11 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word12 | 0x8800 | 0XEB | 235 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word12 | CommentWord12 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word13 | 0x8800 | 0XEC | 236 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word13 | CommentWord13 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word14 | 0x8800 | 0XED | 237 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word14 | CommentWord14 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word15 | 0x8800 | 0XEE | 238 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word15 | CommentWord15 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word2 | 0x8800 | 0XEF | 239 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word2 | CommentWord2 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word3 | 0x8800 | 0XF0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word3 | CommentWord3 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word4 | 0x8800 | 0XF1 | 241 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word4 | CommentWord4 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word5 | 0x8800 | 0XF2 | 242 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word5 | CommentWord5 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word6 | 0x8800 | 0XF3 | 243 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word6 | CommentWord6 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word7 | 0x8800 | 0XF4 | 244 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word7 | CommentWord7 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word8 | 0x8800 | 0XF5 | 245 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word8 | CommentWord8 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_comment_word9 | 0x8800 | 0XF6 | 246 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_comment_word9 | CommentWord9 | 256bits_info | 版本信息，备注
pro_version_designer_word0 | 0x8800 | 0XF7 | 247 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_designer_word0 | DesignerWord0 | 64bits_info | 版本信息，设计者
pro_version_designer_word1 | 0x8800 | 0XF8 | 248 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_designer_word1 | DesignerWord1 | 64bits_info | 版本信息，设计者
pro_version_designer_word2 | 0x8800 | 0XF9 | 249 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_designer_word2 | DesignerWord2 | 64bits_info | 版本信息，设计者
pro_version_designer_word3 | 0x8800 | 0XFA | 250 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_designer_word3 | DesignerWord3 | 64bits_info | 版本信息，设计者
pro_version_time_word0 | 0x8800 | 0XFB | 251 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_time_word0 | CompileTimeWord0 | low_16bits_of_32bits | 版本信息，编译时间
pro_version_time_word1 | 0x8800 | 0XFC | 252 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_time_word1 | CompileTimeWord1 | high_16bits_of_32bits | 版本信息，编译时间
pro_version_version_word0 | 0x8800 | 0XFD | 253 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_version_word0 | VersionWord0 | low_16bits_of_32bits | 版本信息，版本号
pro_version_version_word1 | 0x8800 | 0XFE | 254 | 1 | 0 | 0 | 16 | Pro | VersionInfo | pro_version_version_word1 | VersionWord1 | high_16bits_of_32bits | 版本信息，版本号
pro_reg_read_back | 0x8800 | 0XFF | 255 | 1 | 1 | 0 | 16 | Pro | SysInfo | pro_reg_read_back | WorkOKTest | 16bits_data | 16位数据，由此寄存器写入，再由此寄存器读出，两者数据一致，表明上电OK。
PLL_7043WriteData_H8 | 0x8400 | 0X1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | S6 | PllConfig | PLL_7043WriteData_H8 | 7043WriteData_H8 | high_8bits_of_24bits | SPI写数据（共24bit，分高低位） 低8位
PLL_7043WriteData_L16 | 0x8400 | 0X2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | S6 | PllConfig | PLL_7043WriteData_L16 | 7043WriteData_L16 | low_16bits_of_24bits | SPI写数据（共24bit，分高低位） 低16位
PLL_7044WriteData_H8 | 0x8400 | 0X3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | S6 | PllConfig | PLL_7044WriteData_H8 | 7044WriteData_H8 | high_8bits_of_24bits | SPI写数据（共24bit，分高低位） 低8位
PLL_7044WriteData_L16 | 0x8400 | 0X4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | S6 | PllConfig | PLL_7044WriteData_L16 | 7044WriteData_L16 | low_16bits_of_24bits | SPI写数据（共24bit，分高低位） 低16位
pll_RESET_7043 | 0x8400 | 0X5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | S6 | PllConfig | pll_RESET_7043 | 7043Reset | 1bit，Active high | 7043复位写0-1-0 进行一次复位， 初始化前复位一次
pll_RESET_7044 | 0x8400 | 0X6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | S6 | PllConfig | pll_RESET_7044 | 7044Reset | 1bit，Active high | 7044复位写0-1-0 进行一次复位， 初始化前复位一次
pll_RSV | 0x8400 | 0X7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | S6 | PllConfig | pll_RSV | ReservedCtrl | 3bits，bit0：pll_RSV， bit1：pll_RSV1，bit2：pll_RSV2 | PLL 保留控制
pll_send_7043 | 0x8400 | 0X8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | S6 | PllConfig | pll_send_7043 | 7043WriteDataEffect | 1bit，Active high | 7043写使能，写0-1触发一次读写，也就是先写0， 之后写入数据，然后拉高完成一次读写
pll_send_7044 | 0x8400 | 0X9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | S6 | PllConfig | pll_send_7044 | 7044WriteDataEffect | 1bit，Active high | 7044写使能，写0-1触发一次读写，也就是先写0， 之后写入数据，然后拉高完成一次读写
pll_sync | 0x8400 | 0XA | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | S6 | PllConfig | pll_sync | Sync | 1bit，Active high | 7044、7043 sync同步引脚,需要多次同步 写0-1-0触发一次锁相环同步
s6_read_wreg_addr | 0x8400 | 0XE5 | 229 | 0 | 1 | 0 | 8 | S6 | RegMonitor | s6_read_wreg_addr | RegAddress | read back write-register | 读回下发寄存器的值
s6_read_wreg_data | 0x8400 | 0XE6 | 230 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | RegMonitor | s6_read_wreg_data | ReadbackValue | read back write-register | 读回下发寄存器的值
s6_version_comment_word0 | 0x8400 | 0XE7 | 231 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word0 | CommentWord0 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word1 | 0x8400 | 0XE8 | 232 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word1 | CommentWord1 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word10 | 0x8400 | 0XE9 | 233 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word10 | CommentWord10 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word11 | 0x8400 | 0XEA | 234 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word11 | CommentWord11 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word12 | 0x8400 | 0XEB | 235 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word12 | CommentWord12 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word13 | 0x8400 | 0XEC | 236 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word13 | CommentWord13 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word14 | 0x8400 | 0XED | 237 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word14 | CommentWord14 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word15 | 0x8400 | 0XEE | 238 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word15 | CommentWord15 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word2 | 0x8400 | 0XEF | 239 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word2 | CommentWord2 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word3 | 0x8400 | 0XF0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word3 | CommentWord3 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word4 | 0x8400 | 0XF1 | 241 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word4 | CommentWord4 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word5 | 0x8400 | 0XF2 | 242 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word5 | CommentWord5 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word6 | 0x8400 | 0XF3 | 243 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word6 | CommentWord6 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word7 | 0x8400 | 0XF4 | 244 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word7 | CommentWord7 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word8 | 0x8400 | 0XF5 | 245 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word8 | CommentWord8 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_comment_word9 | 0x8400 | 0XF6 | 246 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_comment_word9 | CommentWord9 | 256bits_info | 版本信息，备注
s6_version_designer_word0 | 0x8400 | 0XF7 | 247 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_designer_word0 | DesignerWord0 | 64bits_info | 版本信息，设计者
s6_version_designer_word1 | 0x8400 | 0XF8 | 248 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_designer_word1 | DesignerWord1 | 64bits_info | 版本信息，设计者
s6_version_designer_word2 | 0x8400 | 0XF9 | 249 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_designer_word2 | DesignerWord2 | 64bits_info | 版本信息，设计者
s6_version_designer_word3 | 0x8400 | 0XFA | 250 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_designer_word3 | DesignerWord3 | 64bits_info | 版本信息，设计者
s6_version_time_word0 | 0x8400 | 0XFB | 251 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_time_word0 | CompileTimeWord0 | low_16bits_of_32bits | 版本信息，编译时间
s6_version_time_word1 | 0x8400 | 0XFC | 252 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_time_word1 | CompileTimeWord1 | high_16bits_of_32bits | 版本信息，编译时间
s6_version_version_word0 | 0x8400 | 0XFD | 253 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_version_word0 | VersionWord0 | low_16bits_of_32bits | 版本信息，版本号
s6_version_version_word1 | 0x8400 | 0XFE | 254 | 1 | 0 | 0 | 16 | S6 | VersionInfo | s6_version_version_word1 | VersionWord1 | high_16bits_of_32bits | 版本信息，版本号
s6_reg_read_back | 0x8400 | 0XFF | 255 | 1 | 1 | 0 | 16 | S6 | SysInfo | s6_reg_read_back | WorkOKTest | 16bits_data | 16位数据，由此寄存器写入，再由此寄存器读出，两者数据一致，表明上电OK。

## 示波器寄存器计算
示波器寄存器计算表
PC -> FPGA | [8 empty] | FPGA -> PC
| 寄存器值 | DEC | 高8bit | 低8bit | 高8bit | 低8bit | 高8bit | 低8bit | bit15 | 1 |  |  |  | 固定
PC端寄存器 | 8010 | 32784 | 128 | 16 | 80 | 10 | 10000000 | 00010000 | bit14 | 0 |  | 0 |  | 固定为0，或扩展FPGA寄存器地址高位
FPGA寄存器 | 4 |  | 004 |  | FPGA扩展后寄存器值 |  |  |  | bit13 | 0 |  | 0 |  | write to all
bit15 | 1 |  |  |  | 固定 |  |  |  | bit12-10 | 0 |  | 0 |  | 片选
bit14 | 0 |  | 0 |  | 固定为0，或扩展FPGA寄存器地址高位 |  |  |  | bit9-2 | f7 |  | 247 |  | FPGA寄存器地址
bit13 | 0 |  | 0 |  | write to all |  |  |  | bit1 | 0 |  |  |  | 固定
bit12-10 | 0 |  | 000 |  | 片选 |  |  |  | bit0 | 0 |  |  |  | 固定
bit9-2 | 4 |  | 04 |  | FPGA寄存器地址 |  |  |  | FPGA寄存器 | 247 |  | 0F7 |  | FPGA扩展后寄存器值
bit1 | 0 |  |  |  | 固定 |  |  |  |  | 寄存器值 | DEC | 高8bit | 低8bit | 高8bit | 低8bit | 高8bit | 低8bit
bit0 | 0 |  |  |  | 固定 |  |  |  | PC端寄存器 | 83DC | 33756 | 131 | 220 | 83 | DC | 10000011 | 11011100
片选说明： 黄色背景为输入区域，请输入十六进制值 000：发往PCIE-K7； 001：发往PRO-S6； 010：发往PRO-K7； 011：空闲，暂时未使用； 100：ACQ1； 101：ACQ2； 110：ACQ3； 111：ACQ4； | [8 empty] | 片选说明： 黄色背景为输入区域，片选信号请输入二进制值，其他输入十六进制值 000：发往PCIE-K7； 001：发往PRO-S6； 010：发往PRO-K7； 011：空闲，暂时未使用； 100：ACQ1； 101：ACQ2； 110：ACQ3； 111：ACQ4；
author:brucelone